INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

# LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

## Ćwiczenie laboratoryjne nr 13

### Zasilacze impulsowe

Ćwiczenie wykonali :

Walczybok  Sławomir

#### Wilk Tadeusz

1.Pomiar zakresu zmian współczynnika wypełnienia  od napięcia  U10

Up=24V

a) f=16kHz

| [%] | 10.3 | 12.1 | 12.1 | 20.0 | 33.3 | 46.6 | 61.6 | 70.0 | 70.0 | 16.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10[V] | 0.007 | 1.05 | 2.02 | 3.05 | 3.97 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.4 |

Wykres zmian zależności współczynnika wypełnienia od napięcia U10 na podstawie pomiarów z tabeli powyżej został przedstawiony na wykresie.

b) f=32kHz

| [%] | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 19.7 | 34.4 | 47.5 | 63.9 | 68.9 | 68.9 | 18.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10[V] | 0.0 | 1.0 | 2.04 | 2.98 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.4 |

Wykres zmian zależności współczynnika wypełnienia od napięcia U10 na podstawie pomiarów z tabeli powyżej został przedstawiony na wykresie.

2.Pomiary parametrów zasilacza stabilizowanego

2.1Sprawność energetyczna

Podczas pomiarów zostały wyznaczone następujące parametry wzmacniacza: P1 (moc wejściowa), P2 (moc wyjściowa),  (sprawność).

gdzie:

P1=U1*I1   (uwzględniony tu został spadek napięcia na diodzie),

P2=(U2*U2)/R     (Ro=14,4 - obciążenie wyjściowe),

=P2/P1*100%

- f=16kHz

| U1[V] | I1[A] | U2[V] | P1[W] | P2[W] | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.7 | 11.86 | 14 | 9.76 | 69.7 |
| 24 | 0.55 | 11.88 | 13.2 | 9.80 | 74.2 |
| 28 | 0.475 | 11.9 | 13.3 | 9.83 | 73.9 |

- f=32kHz

| U1[V] | I1[A] | U2[V] | P1[W] | P2[W] | [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.75 | 11.86 | 15 | 9.76 | 65 |
| 24 | 0.6 | 11.88 | 14.4 | 9.80 | 68 |
| 28 | 0.5 | 11.91 | 14.0 | 9.85 | 70.4 |

2.2.Współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego od zmian napięcia wejściowego.

W celu wyznaczenia współczynnika stabilizacji napięcia wyjściowego zostały odczytane wartości dwóch różnych napięć U1 i odpowiadających im napięć U2, następnie wyznaczony został współczynnik z wzoru: Ku=U2/U1.

f=16kHz

U1=24 V		U2=11.87 V

U1=21.6 V		U2=11.86 V

U1=2.4 V		U2=0.01 V

Ku=0.01/2.4=4.16*10-3

2.3 Wyznaczenie rezystancji wyjściowej

Wyznaczenie rezystancji wyjściowej zostało przeprowadzone przy napięciu U1=24 V, dla rezystancji obciążenia kolejno 14.4 oraz 18. Otrzymane wartości napięć U2 wynosiły odpowiednio 11.87 V i  11.89 V.

Rezystancja wyjściowa obliczona z zależności rwy=U2/I2.

U2=0.02 V

Wyznaczenie prądów I2:

Ro=14,4  	-     	I2=U2/Ro=11.87/14.4=0.824 A

Ro=18	-	I2=11.89/18=0.661 A

Stąd wartość I2=0.163 A

Wartość rezystancji wyjściowej Rwy=0.02/0.163=0.122.

3.Pomiary parametrów zasilacza regulowanego.

3.1.Wpływ zmian współczynnika  na przebiegi czasowe prądów i napięć.

Pomiarów  dokonano przy: U1=24 V, f=16kHz, Ro=14,4.

Przebiegi czasowe prądów IE, ID dla trzech wybranych współczynników =10%, 33.3%, 61,6%. Przebiegi czasowe przedstawiono na oscylogramach odpowiednio 3.1a) , 3.1b)

3.2 Zależność pomiędzy współczynnikiem , napięciem wejściowym U1 i mocą wyjściową P2.

Pomiarów dokonano przy: f=16kHz, Ro=14,4, P2=10W, U2=12V.

| U1[V] | 20 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| I1[A] | 0.75 | 0.6 | 0.475 |
| [%] | 60 | 53.3 | 41.7 |
| P1[W] | 15 | 14.4 | 13.3 |
| [%] | 66.6 | 69 | 75 |

Przebiegi czasowe prądu IE zostały przedstawione na oscylogramach rys.3.2.

4.Wnioski.

Charakterystyki =f(U10) wykreślone na podstawie wyników pomiarów są zgodne z oczekiwaniami. Wartości współczynnika wypełnienia  w obu przypadkach okazały się być niezależne od częstotliwości.

Obliczone sprawności =65-75% również są zgodne z założeniami teoretycznymi.

Dla badanego zasilacza została wyznaczona wartość wzmocnienia napięciowego, która wynosi Ku =4.16*10-3. Wynika z tego, że zmiany napięcia U1 , w niewielkim stopniu wpływają na wartość napięcia wyjściowego U2.

Wyznaczona wartość rezystancji wyjściowej jest bardzo mała co jest zgodne z założeniami teoretycznymi.

Zwiększenie wartości współczynnika wypełnienia powoduje zmiany współczynników wypełnienia przebiegów IC, i ID oraz powoduje zwiększenie ich amplitudy.