Zadanie 7 (stanowisko S-3):

Zaprojektować aplikację realizującą pomiar charakterystyki częstotliwościowej czwórnika.

1. Założenia :

- Deklaracja zakresu częstotliwościowego, amplitudy sygnału testowego oraz gęstości i rozłożenia (LIN/LOG) punktów pomiarowych;

- Dla każdego punktu charakterystyki wykonuje się pomiar częstotliwości sygnału testowego oraz transmitancji badanego układu wyrażonej w dB. Do określenia transmitancji wykorzystać system obliczeniowy multimetru zakładając odniesienie napięcia wyjściowego do założonego napięcia wejściowego.

- Akwizycja danych pomiarowych w tablicy;

- Bieżąca prezentacja uzyskiwanych danych;

- Prezentacja graficzna wyników na wykresie XY (stale aktywna możliwość modyfikowania rodzaju skal X i Y: Log/Lin);

- Możliwość zapisu wyników w pliku (format przyjmowany przez arkusz kalkulacyjny);

- Możliwość przerwania pomiarów lub aplikacji w dowolnym momencie czasowym.

2. Układ pomiarowy i realizacja pomiarów:

- Generator HP33120 jest obciążony 50ohm; sygnał doprowadzony do wejścia badanego czwórnika i kanału 1 oscyloskopu;

- Multimetr HP34401 mierzy napięcie wyjściowe czwórnika wyrażone w dB w stosunku do założonego napięcia wejściowego oraz częstotliwość sygnału;

- Napięcie wejściowe określone z nastawy amplitudy sygnału generatora (stałe w całym paśmie częstotliwościowym - założenie);

- Pomiar napięcia wyjściowego w dB w odniesieniu do wejścia wymaga wykorzystania funkcji obliczeniowej DB multimetru. Wynik jest liczony według zależności:

dB = reading in dBm - relative in dBm

wartość odniesienia należy obliczyć z zależności:

relative[dBm] = 10*log10(Usk_we^2/50ohm/1mW)

i wprowadzić do multimetru odpowiednim poleceniem.

Pomiary można realizować poleceniem READ? ( nie można stosować polecenia MEAS?).

- Oscyloskop wykorzystany wyłącznie do obserwacji sygnału.

3. Zestaw urządzeń (stanowisko S-3)  :

- Programowany generator funkcji HP33120A (nazwa symboliczna "HP_gen");

- Programowany multimetr HP34401A (nazwa symboliczna "HP_dvm2");

- Oscyloskop HP54600B (nazwa symboliczna ”HP_osc”).